实 验 报 告

题		目：单色仪定标

学		院：物理学院

学		号：11210615

姓		名：石航瑞

实验地点：唐敖庆楼B区

实验时间：2022年4月27日

- 实验原理

单色仪由入射准直系统、色散系统和出射聚光系统三部分构成。

首先对于入射准直系统，其由凹面反射镜M1，与位于其焦平面上的狭缝S1组成，入射光线经M1，反射后变成平行光束投射到平面反射镜M上。

其次，色散系统由等边棱镜P和平面反射镜M构成“沃兹沃思色散系统”，它们被放置在一个转台上。转轴是棱镜顶角平分面与底面的交线（过棱镜底边中心O且垂直于纸面），而且棱镜P与反射镜M间相对位置始终不变。该色散系统能使满足最小偏向角的光线从棱镜射出后，仍平行于原来的入射光线，相互间仅发生一定平移。随着系统的转动，人射到棱镜上的复色光的人射角将连续地发生变化，那些以最小偏向角从棱镜出射的不同波长的光，将依次从出射狭缝S2中心射出。色散系统的转动由仪器下方的鼓轮来调节，鼓轮读数与棱镜的位置相对应，因而也与出射光的波长有一一对应的关系。只要有了单色仪的定标曲线——鼓轮读数与谱线波长的对应曲线，就可以从鼓轮读数确定出射光的波长。

而出射聚光系统由出射狭缝S2，和凹面反射镜M2组成，M2的作用是将以最小偏向角从梭镜出射的单色平行光会聚到出射狭缝S2平面上，并从S2中心射出。出射狭缝S2与入射狭缝S1在光路上是共轭的，其宽度可通过缓慢地旋转鼓轮来调节，同样，缝宽的数值可由鼓轮读数读出。

图1 GW-5A单色仪结构光路图

确定出射光波长与鼓轮读数的对应关系的过程称为定标。以谱线波长为纵坐标，鼓轮读数为横坐标的关系曲线称为单色仪的定标曲线。

可借助某些光源的已知波长的谱线进行定标曲线的绘制，一般选择谱线细锐的气体灯，如汞灯、钠灯、氦灯、氢灯等。本实验采用汞灯定标，其在可见光范围内的特征谱线分布及波长可参考实验室中的光谱图。

- 实验步骤

- 点亮汞灯预热20分钟。

- 调整单色仪入射狭缝宽度为0.5mm左右，出射狭缝宽度2mm左右。前后调节会聚透镜的位置。

- 使汞灯发出的光会聚到入射狭缝上，并均覆盖整个狭缝，有时还需调节透镜的左右和高度。

- 将一张白纸置于出射狭缝前，旋转鼓轮（棱镜），使白纸上呈现出较宽的黄色谱线。

- 将显微镜置于出射狭缝处，调节显微镜的位置，使视野中观察到的汞灯谱线最清晰，显微镜与出射狭缝的参考距离为一个小手指的长度。谱线清晰的标准是谱线两侧的边缘清楚，不论往前或者往后移动显微镜，谱线的边缘都变模糊。当看到的谱线最清晰时，显微镜的位置就不要动了，此时也是对出射狭缝调焦的位置。由于入射狭缝宽度比较大，这个时候看到的可能是比较宽的一条黄线，双线结构还没有分开。

- 清晰地看到黄线后，在导轨上前后调节会聚透镜的位置，让视野里看到的黄线最亮。调小入射狭缝的宽度，通过显微镜观察到黄色谱线呈现双线结构。双线明显分开就可，入射狭缝不要过小。

- 旋转鼓轮找到红线1、2、3线。123 线中最亮的 2线很容易看到，3线亮度次之，1线有些台子就看不清了。这个时候仔细调节会聚透镜的前后左右，让 123 线的亮度达到最亮，从而达到最佳的会聚效果。如果有些台子无论怎么调节都看不到1线，具体测量的时候从2线开始测量。

- 对照汞灯谱线示意图，观察显微镜，旋转鼓轮，从1线开始依次观察到 14 线的所有谱线。

- 使显微镜的十字叉丝对准红线1线的中心位置，缓慢旋转鼓轮，使各谱线中心依次对准显微镜的叉丝，分别记下鼓轮读数N与谱线波长λ。为了避免回程差，应采用从红光到紫光的方向测量,再从紫光到红光测量，重复测量2次，取平均值。

- 实验数据

表1 实验鼓轮读数

|  | 波长(nm) | 鼓轮读数(mm) 红→紫 | 鼓轮读数(mm) 紫→红 | N'mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | 690.8 | 14.685 | 14.678 | 14.682 |
| 3 | / | / | / | / |
| 4 | 623.4 | 15.198 | 15.175 | 15.187 |
| 5 | 612.3 | 15.285 | 15.218 | 15.252 |
| 6 | 607.2 | 15.325 | 15.316 | 15.321 |
| 7 | 579 | 15.621 | 15.597 | 15.609 |
| 8 | 576.9 | 15.669 | 15.617 | 15.643 |
| 9 | 546.1 | 16.017 | 15.991 | 16.004 |
| 10 | 496 | 16.775 | 16.771 | 16.773 |
| 11 | 491 | 16.862 | 16.862 | 16.862 |
| 12 | 435.8 | 18.191 | 18.185 | 18.188 |
| 13 | 407.8 | 19.159 | 19.153 | 19.156 |
| 14 | 404.7 | 19.279 | 19.271 | 19.275 |

图1 单色仪定标曲线

表2 未知谱线的鼓轮读数

|  | 鼓轮读数(mm) 红→紫 | 鼓轮读数(mm) 紫→红 | N'mm |
| --- | --- | --- | --- |
| x1 | 16.628 | 16.625 | 16.627 |
| x2 | 16.665 | 16.664 | 16.665 |

代入上图描点可以得到波长为496nm的谱线左侧两条光谱线的波长分别为：504.5nm和 502.3nm。

- 思考题

- 单色仪采用反射式结构的优点是什么？

优点是出射光平行性较好，且对不同波长的光汇聚的像没有位置区别，无像差。

- 沃兹沃斯色散系统的光学特点是什么？如何证明由出射狭缝S2中心出射的光线处在最小偏向角状态？

特点为满足最小偏向角入射的平行光出射后仍然平行于入射光线。仪器中M1,M2已调整到以最小偏向角入射到M2才可从S2中心出射，且M1,M2均已固定，因此从S2出射的光必处在最小偏向角状态。

- 单色仪的单色性是由什么决定的？

由棱镜的色散能力，狭缝的宽度和仪器精度三者决定。

- 高压汞灯的光谱由什么特点？在可见光范围内有几条最强的谱线？它们的颜色、波长如何？

光谱呈现光强不同的分立的特征谱线。最强的几条谱线为两条黄线，波长为 579.0nm和756.9nm；一条绿线，波长为 546.1nm；以及两条蓝线，波长分别为 496.0nm，491.6nm。

- 应选用多大的坐标纸来作λ-N定标曲线？根据是什么？

横坐标 N 跨度约 5mm 精度为 0.01mm，纵坐标跨度约为 300nm 精度为 1nm则至少应选横坐标具有 500 个小格，纵坐标有 300 个小格的坐标纸